### ASSOCIAÇÃO EVANGÉLICA BENEFICENTE DE MINAS GERAIS – AEBMG HOSPITAL EVANGÉLICO DE BELO HORIZONTE

OBJETO: Aquisição de Equipamentos e materias permanentes  – Monitores Multiparâmetros para Centro Cirúrgico

Resultado Julgamento de Propostas Comercias

Em referência ao processo de Cotação Prévia de Preços nº 003/2026 –, Aquisição de Equipamentos e materias permanentes  – Monitores Multiparâmetros para Centro Cirúrgico informamos que o prazo para recebimento das propostas ocorreu das 09h do dia 13/07/2026 até às 17h do dia 22/07/2026.

Participaram do certame as seguintes empresas:

Alfa Med Sistemas Médicos

Centrumed Hospitalar

Cirúrgica São Felipe

Dormed Hospitalar

GJO Comércio e Representações

Mhédica Service

Opus Medical

Após análise criteriosa pelas instâncias competentes, obteve-se o seguinte resultado para os item cotado:

### Item: Monitores Multiparâmetros

Empresa: GJO Comércio e Representações

Quantidade: 05 (cinco) unidades

Valor unitário cotado: R$ 34.780,00 (trinta e quatro mil, setesentos e oitenta reais)

Marca/Modelo: Philips EarlyVue VS30 .

.

### PRAZO PARA RECURSO

Fica aberto o prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da data desta publicação, para apresentação de manifestação de recurso, nos termos das normas internas aplicáveis ao procedimento de Cotação Prévia de Preços. Findo o prazo sem interposição de recurso, o processo seguirá para adjudicação e homologação definitivas.

Belo Horizonte, 28 de agosto de 2026.

Wagner Junio Soares

Coordenador de Compras

# Parecer Técnico

## Processo de Cotação nº 03/2026

Equipamento: Monitor Multiparâmetros para triagem de pacientes à beira-leito Quantidade: 05 unidades

Valor de referência: R$ 34.800,00 por unidade

## Objetivo

Este parecer técnico tem como objetivo analisar as propostas comerciais e os documentos técnicos recebidos para a aquisição de cinco monitores multiparâmetros com perfil de triagem de pacientes (spot) à beira-leito, destinados ao atendimento de pacientes adultos. A avaliação foi conduzida pela Engenharia Clínica com base nas especificações técnicas do processo de cotação, considerando não apenas a capacidade de medição dos sinais vitais, mas principalmente a adequação ao fluxo assistencial e à integração com o prontuário eletrônico do sistema Tasy utilizado pelo Hospital Evangélico de Belo Horizonte.

A análise considerou as propostas comerciais, os catálogos e manuais dos fabricantes e os esclarecimentos técnicos aplicáveis a cada solução. Todos os equipamentos ofertados possuem registro ativo na ANVISA. O laudo de calibração e o Teste de Segurança Elétrica são documentos exigíveis na instalação e no aceite, não constituindo causa de desclassificação na fase de proposta.

Nota: O item 2(a) do documento de especificações, embora denominado Temperatura, contém trechos típicos de ECG, como faixa em bpm, detecção de marcapasso e proteção contra desfibrilação. Por evidente inconsistência de redação, esses trechos não foram utilizados como critério eliminatório. Para temperatura, foram considerados os requisitos coerentes do processo: medição clínica, sensor reutilizável, ausência de consumíveis e duas unidades por monitor. A preferência técnica por sensor sem bateria foi preservada; solução dependente de bateria somente poderá ser aceita mediante equivalência que demonstre efetividade clínica, autonomia compatível ou recurso compensatório.

## Propostas analisadas

Foram identificadas sete propostas comerciais para o fornecimento do lote de cinco equipamentos. Os preços não representam configurações diretamente equivalentes. As propostas de menor valor, em geral, contemplam equipamentos de monitorização contínua com acessórios básicos e sem a solução completa de integração, enquanto as propostas mais próximas do teto incorporam diferentes níveis de conectividade, acessórios e suporte.

| Empresa | Fabricante / modelo | Valor unitário | Valor total |
| --- | --- | --- | --- |
| Alfa Med Sistemas Médicos | Alfa Med VITA i20 | R$ 12.750,00 | R$ 63.750,00 |
| Centrumed Hospitalar | Alfa Med VITA i20 | R$ 34.800,00 | R$ 174.000,00 |
| Cirúrgica São Felipe | Creative K12 | R$ 14.390,00 | R$ 71.950,00 |
| Dormed Hospitalar | CMOS Drake LEVI 12" | R$ 16.997,95 | R$ 84.989,75* |
| GJO Comércio e Representações | Philips EarlyVue VS30 | R$ 34.780,00 | R$ 173.900,00 |
| Mhédica Service | Mindray VS8 | R$ 33.654,00 | R$ 168.270,00 |
| Opus Medical | Alfa Med VITA i120 | R$ 8.235,00 | R$ 41.175,00 |

* A proposta da Dormed acrescenta R$ 80,00 de frete, totalizando R$ 85.069,75.

  - Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. - VITA i20

A Alfa Med apresentou proposta para monitores VITA i20, ao valor unitário de R$ 12.750,00. O documento identifica o equipamento como nacional, com registro ANVISA nº 80629370016, destinado à triagem de pacientes adultos, pediátricos e neonatais. A configuração possui tela colorida touchscreen de 8 polegadas, modo Spot Checking, protocolos MEWS/EWS/NEWS, alarmes audiovisuais, IPX1, alimentação bivolt, interfaces USB e RJ45 e Wi-Fi incluído. Também foram incluídos leitor de código de barras, carro de transporte e uma licença HIS Tasy por equipamento.

    - Aspectos favoráveis comprovados:

- Perfil específico para triagem, tela adequada, tipos de paciente exigidos e parâmetros básicos de PNI, SpO2, frequência de pulso e temperatura;

- Rede cabeada, USB, Wi-Fi, possibilidade de protocolo HL7, escore de alerta precoce e grande capacidade de registros em modo spot;

- Dez mangueiras de PNI, dez braçadeiras adultas e dez braçadeiras para obesos por configuração, além de leitor de código de barras, carro e licença HIS Tasy;

- Garantia de 12 meses a partir da instalação e do aceite, assistência técnica na região metropolitana de Belo Horizonte, treinamento nos três turnos durante dois dias, reagendamento, gravação autorizada e entrega em 60 dias.

    - Não conformidades e lacunas documentais:

- Autonomia declarada de até 3,5 horas, inferior às 4 horas mínimas;

- Fornecimento de apenas um sensor adulto e um cabo extensor de SpO2 por equipamento;

- Módulo de temperatura auricular acompanhado de capas de sonda, caracterizando dependência de consumível;

- Intervalo automático de PNI de 1 a 480 minutos, inferior ao máximo de 720 minutos exigido;

- Memória de 200 eventos de alarme, inferior aos 500 eventos solicitados, apesar de possuir 120 horas de tendências e 1.200 grupos de PNI;

- A proposta inclui licença Tasy, porém não descreve o fluxo completo de lista de pacientes, leitura da pulseira, transmissão automática sem digitação, rastreabilidade, validação e responsabilidade por todos os custos de integração.

A proposta da Alfa Med não atende integralmente o edital. Embora seja um equipamento apropriado para triagem e a proposta comercial seja a de menor valor entre as soluções spot, há desvios objetivos de bateria, acessórios, consumíveis, intervalo de PNI e armazenamento, além de comprovação insuficiente da integração Tasy ponta a ponta.

  - Centrumed Hospitalar - VITA i20

A Centrumed ofertou o monitor Alfa Med VITA i20 por R$ 34.800,00 a unidade, exatamente no limite do recurso disponível. Foram analisados a Proposta Comercial nº 2077 e o catálogo encaminhado. O material descreve tela touchscreen de 8 polegadas, modo spot, protocolos MEWS/EWS/NEWS, comunicação HL7, possibilidade de integração com prontuário eletrônico, temperatura infravermelha de testa sem consumíveis, alimentação bivolt e registro ANVISA nº 80629370016.

    - A documentação apresenta inconsistências e insuficiências relevantes:

- A proposta comercial informa autonomia de 3,5 horas, enquanto o catálogo afirma 4,5 horas. Diante da divergência, adota-se o dado mais restritivo, que não atende ao mínimo de 4 horas;

- Wi-Fi e leitor de código de barras aparecem como possibilidades ou configurações opcionais, sem confirmação de inclusão na configuração e sem licença ilimitada especificada;

- Há apenas um cabo extensor de SpO2, uma mangueira de PNI, uma braçadeira adulta e um termômetro por unidade; não foram incluídos os quantitativos adicionais e carro de transporte;

- Não há comprovação de integração completa com o Tasy, lista de pacientes, leitura de pulseira, envio automático, custos de licenças, testes e validação;

- Não são apresentados todos os requisitos de memória, PNI, frequência de pulso e alarmes, nem o treinamento presencial e a assistência técnica autorizada na macrorregião de Belo Horizonte;

- O prazo de entrega é de 90 dias e ainda é descrito como estimativo e sem caráter contratual, ultrapassando o limite de 60 dias;

- As condições gerais alertam que, para itens fora da linha regular, podem ser cotados produtos apenas semelhantes ao solicitado e atribuem ao cliente a responsabilidade integral pela conferência das especificações.

A proposta da Centrumed não atende ao edital. O equipamento tem perfil de triagem, mas a configuração comercial não comprova os opcionais e acessórios essenciais, apresenta divergência de bateria e prazo de entrega superior ao permitido, além de não contemplar documentalmente a integração Tasy.

  - Cirúrgica São Felipe - Creative K12

A Cirúrgica São Felipe apresentou o monitor Creative K12 por R$ 14.390,00 a unidade, com registro ANVISA nº 80901110026. Trata-se de monitor multiparamétrico de uso contínuo, com tela touchscreen de 12 polegadas, até 13 curvas, parâmetros ECG, SpO2, PNI, respiração e temperatura, Wi-Fi, protocolo HL7, exportação por USB, recursos EWS/NEWS/MEWS/CART e bateria com autonomia de 5 horas, expansível para 10 horas com duas baterias. O equipamento possui ampla memória, com 2.000 horas de tendências e 12.000 registros de PNI.

    - Aspectos favoráveis comprovados:

- Tela, autonomia, alimentação 100 a 240 V, parâmetros, alarmes, conectividade genérica, escore clínico e armazenamento superiores aos mínimos em diversos aspectos;

- Quantitativos de dez sensores de SpO2, dez mangueiras, dez braçadeiras adultas, dez braçadeiras para obesos e dois sensores de temperatura relacionados no descritivo;

- Garantia de 12 meses, entrega em até 60 dias e frete incluído.

    - Não conformidades e lacunas documentais:

- O equipamento foi apresentado como monitor multiparamétrico contínuo e não foi comprovado um fluxo de triagem spot com lista de pacientes e envio automático das aferições;

- A conectividade HL7/HIS é genérica e não há comprovação de integração completa com o Tasy nem de inclusão de licenças, parametrizações, testes e validações;

- O leitor de código de barras aparece como recurso possível, mas não consta na lista de acessórios fornecidos;

- É fornecido suporte simples de parede, e não carro de transporte com bandeja e rodízio com trava;

- O intervalo automático de PNI é de 1 a 480 minutos, abaixo do máximo de 720 minutos exigido;

- Não foram comprovados grau de proteção mínimo IPX1, treinamento conforme os três turnos e assistência técnica autorizada na macrorregião de Belo Horizonte.

A proposta da Cirúrgica São Felipe não atende ao objeto específico. O K12 apresenta boa capacidade de monitorização contínua e ampla memória, porém não foi configurado nem documentado para o fluxo de triagem integrado ao Tasy e não inclui acessórios essenciais do processo.

  - Dormed Hospitalar - CMOS Drake LEVI 12 polegadas

A Dormed ofertou o monitor CMOS Drake LEVI de 12 polegadas com EtCO2 por R$ 16.997,95 a unidade. A proposta informa até oito curvas simultâneas, edição de dados do paciente e acessórios básicos compostos por

cabo de ECG, sensor de SpO2, manguito, sensor de temperatura, cabo de alimentação e capnografia. A entrega é indicada em até 20 dias, acrescida do prazo de transporte, e sujeita à disponibilidade de estoque.

    - A documentação é insuficiente para demonstrar conformidade com o processo:

- Não há descrição de modo spot, tela sensível ao toque, autonomia da bateria, EWS, HL7, RJ45, USB, Wi-Fi, integração Tasy, lista de pacientes ou leitor de código de barras;

- Não são apresentados valores e faixas detalhadas de PNI, SpO2, frequência de pulso, temperatura, memória, alarmes e grau de proteção;

- A configuração possui apenas um conjunto básico de acessórios, sem os quantitativos exigidos, sem braçadeira para obesos, segundo sensor de temperatura e carro de transporte;

- Não foi indicada assistência técnica autorizada com capacidade de atendimento na macrorregião de Belo Horizonte;

- A instalação e o treinamento estão expressamente excluídos, e o frete de R$ 80,00 é cobrado do cliente;

- A garantia é de 12 meses para o equipamento e três meses para acessórios, mas a proposta não vincula o início ao aceite técnico.

A proposta da Dormed não atende. A solução é apresentada como monitor multiparamétrico convencional, com documentação resumida e sem os elementos técnicos, de integração, acessórios, instalação, treinamento e suporte local indispensáveis ao objeto.

  - GJO Comércio e Representações - Philips EarlyVue VS30

A GJO apresentou o monitor de sinais vitais Philips EarlyVue VS30 por R$ 34.780,00 a unidade, totalizando R$ 173.900,00. A solução possui perfil spot check, tela LCD colorida sensível ao toque de 10,1 polegadas, PNI, SpO2, frequência de pulso e temperatura, bateria de íons de lítio com autonomia mínima declarada de 6 horas em monitoramento contínuo, alarmes visuais em 360 graus, alimentação bivolt e proteção IPX1. A plataforma admite conectividade HL7, integração com prontuário eletrônico, identificação por código de barras e ferramentas dedicadas à automação e à documentação do fluxo clínico. A garantia ofertada é de 36 meses, com instalação, treinamento e entrega em 60 dias.

    - Aspectos favoráveis comprovados:

- Garantia de 36 meses, única com prazo de três anos entre as propostas analisadas, reduzindo a custos de manutenção corretiva no período e reforçando a confiabilidade da solução;

- Função QuickAlerts para automatização dos cálculos de Escores de Alerta Precoce (EWS), auxiliando a identificação padronizada de sinais de deterioração clínica;

- Função QuickCapture para documentação estruturada da avaliação do paciente, com capacidade de até 35 campos, ampliando a padronização do registro assistencial;

- Função QuickCheck, comunicação HL7 e solução de interoperabilidade para envio de sinais vitais ao prontuário eletrônico, com integração tecnicamente compatível com o Tasy. O leitor de código de barras permite preencher dados demográficos e reduz o risco de vinculação ou digitação manual incorreta;

- Tela touchscreen de 10,1 polegadas e bateria de íons de lítio com autonomia superior ao mínimo do descritivo;

- Cinco carros de transporte e cinco leitores de código de barras incluídos no valor do lote, além de instalação, treinamento e entrega em 60 dias;

- Marca consolidada na Instituição, com preço mantido dentro do teto disponível.

a)  Pontos que devem ser formalizados na contratação:

- LAN/Wi-Fi e as ferramentas QuickCheck, QuickCapture e QuickAlerts devem constar expressamente da configuração definitiva e do preço, sem acréscimo, juntamente com todas as licenças necessárias ao funcionamento dos recursos de integração, escore de alerta precoce e documentação clínica;

- A integração com o Tasy deve ser assumida contratualmente de ponta a ponta, abrangendo lista de pacientes, identificação pela pulseira, vinculação do paciente, envio automático, rastreabilidade, licenças, interface, parametrização, testes, homologação e suporte, sem cobranças adicionais ou recorrentes;

- O armazenamento é descrito como capacidade para 1.000 pacientes, mas a correspondência com 500 eventos, 48 horas de curvas, 1.000 grupos de PNI e 100 horas de tendências deve ser comprovada;

- O formato do treinamento deve contemplar os três turnos por dois dias consecutivos, possibilidade de reagendamento e autorização de gravação, conforme o descritivo.

A proposta da GJO atende tecnicamente com condicionantes e apresenta a maior vantagem técnica global entre as configurações analisadas. O EarlyVue VS30 reúne plataforma específica para triagem, compatibilidade de integração com o Tasy, automação de EWS, documentação clínica personalizável, garantia de 36 meses, tela de 10,1 polegadas, autonomia superior ao mínimo e pacote com carros e leitores.

  - Mhédica Service - Mindray VS8

A Mhédica apresentou o monitor de sinais vitais Mindray VS8 ao valor unitário de R$ 33.654,00. A proposta descreve equipamento portátil de 2,5 kg, tela touchscreen de 8 polegadas, uso adulto, pediátrico e neonatal, PNI, SpO2, frequência de pulso e temperatura, quatro protocolos de alerta precoce, rede RJ45, Wi-Fi integrado, duas portas USB, bateria de 4 horas com possibilidade de expansão, proteção IPX2 e garantia superior ao mínimo.

    - Aderência técnica e operacional documentada:

- Integração declarada com o Tasy, visualização da lista de pacientes internados, identificação pela leitura do código de barras da pulseira, aferição à beira-leito e envio automático sem fio ao prontuário, sem digitação manual;

- Licença ilimitada do leitor de código de barras, protocolos MEWS, NEWS, NEWS2 e escore personalizável;

- Parâmetros com faixas compatíveis ou superiores para SpO2 e PNI, tecnologia para movimento e baixa perfusão, modos manual, automático e contínuo e proteção contra sobrepressão;

- Dez mangueiras de PNI, dez braçadeiras adultas, dez braçadeiras para obesos, dez cabos de oximetria adulto, dois termômetros temporais, um carro com cinco rodízios e cesta e um leitor de código de barras por monitor;

- Compromisso de entrega, na instalação, do laudo de calibração com três faixas e cinco aferições por faixa e do Teste de Segurança Elétrica com validade de 12 meses, além de instalação, configuração, testes e treinamento completo;

- Entrega em 60 dias, assistência técnica exclusiva Mindray em Belo Horizonte, resposta remota em 24 horas e presencial em até 48 horas, empréstimo após cinco dias de manutenção e disponibilidade de peças por pelo menos cinco anos;

- Valor total de R$ 168.270,00, R$ 5.730,00 abaixo do limite do recurso.

    - Ressalvas:

- Os termômetros Exergen ofertados utilizam bateria própria de longa duração. Apesar de não utilizarem consumíveis e permitirem aproximadamente 15.000 medições, a equivalência ao requisito de sensor sem bateria deve ser demonstrada formalmente, com comprovação de efetividade, autonomia ou recurso compensatório;

- A proposta declara integração Tasy e ausência de investimento adicional em hardware, mas deve ser formalmente confirmado que todos os custos de software, licenças, interfaces de terceiros, parametrização, testes, validação e liberação produtiva estão incluídos, sem cobranças adicionais ou recorrentes;

- O intervalo automático de PNI não é quantificado, e a documentação não correlaciona integralmente a memória de 3.000 grupos com os requisitos de 500 eventos, 48 horas de curvas, 1.000 grupos de PNI e 100 horas de tendências;

- Não estão expressamente indicados o número de curvas simultâneas e a precisão específica da frequência de pulso;

- O carro ofertado possui cinco rodízios e cesta, porém a proposta não confirma trava em pelo menos um rodízio;

A proposta da empresa Mhédica é tecnicamente relevante. A solução permanece como segunda colocada na avaliação global. Em relação à Philips, apresenta garantia menor, tela de 8 polegadas e autonomia mínima de 4 horas.

  - Opus Medical - Alfa Med VITA i120

A Opus ofertou o monitor multiparamétrico Alfa Med VITA i120 por R$ 8.235,00 a unidade. Trata-se de equipamento de monitorização contínua com tela touchscreen de 12,1 polegadas, ECG, SpO2, PNI, respiração e dois canais de temperatura, até 13 curvas simultâneas, 120 horas de tendências, comunicação HL7 e alimentação bivolt.

    - As principais insuficiências são:

- Não foi demonstrado modo de triagem spot, protocolo de deterioração clínica, integração Tasy, lista de pacientes, leitor de código de barras, Wi-Fi ou envio automático ao prontuário;

- A autonomia da bateria não é informada e RJ45/USB não são especificados na proposta;

- É fornecido apenas uma braçadeira de PNI, um manguito adulto, um sensor de SpO2 e um sensor de temperatura por equipamento, sem os acessórios adicionais, braçadeira para obesos, carro e leitor;

- Não há confirmação de assistência técnica autorizada local, instalação ou treinamento;

- O frete é FOB, por conta do comprador. A garantia é de 12 meses para o equipamento e três meses para acessórios, e a entrega está prevista em 30 dias.

A proposta da Opus Medical não atende. Embora tenha tela e recursos de monitorização contínua adequados, a proposta não contempla o perfil de triagem integrado ao Tasy, os acessórios, a autonomia comprovada e o suporte previstos no processo.

## Conclusão e decisão

A avaliação foi realizada com base no descritivo técnico, nas propostas comerciais, na documentação dos fabricantes e nos esclarecimentos técnicos aplicáveis às soluções. Todos os equipamentos ofertados possuem registro ativo na ANVISA. O uso de sensor de temperatura com bateria foi submetido ao mesmo critério para todos os fornecedores, sendo aceito mediante equivalência, efetividade demonstrada e medida compensatória que preserve a continuidade operacional sem custo adicional.

Entre as propostas analisadas, a GJO/Philips apresenta a melhor combinação técnica global para o fluxo pretendido. A garantia de 36 meses é a maior, há recursos que permitem registrar avaliações com até 35 campos personalizáveis e envio dos sinais vitais ao prontuário Tasy. Somam-se a esses diferenciais a tela touchscreen de 10,1 polegadas, a bateria com autonomia mínima de 6 horas, a inclusão de cinco carros e cinco leitores de código de barras e o histórico de confiabilidade da marca no Hospital Evangélico.

O valor da GJO é de R$ 34.780,00 por unidade e R$ 173.900,00 para o lote, permanecendo R$ 20,00 por equipamento e R$ 100,00 no total abaixo do teto. O preço é R$ 1.126,00 por unidade superior ao Mindray VS8, diferença justificada, na avaliação técnica global, pelos meses adicionais de garantia, pela maior tela, pela autonomia superior e pelo conjunto integrado de automação, documentação clínica e conectividade. A Mhédica permanece como segunda colocada: oferece acessórios completos, integração declarada e assistência Mindray autorizada em Belo Horizonte, mas possui tela de 8 polegadas e autonomia mínima de 4 horas. Dessa forma, recomenda-se a aprovação e seleção da proposta da GJO Comércio e Representações para o monitor Philips EarlyVue VS30.

Belo Horizonte/MG, 24 de agosto de 2026.

Gustavo Rodrigues Lemos Gerente de Engenharia Clínica AEBMG - RT

CREA 199.825/D